医疗器械生产质量管理规范

第一章  总  则
第一条  为了规范医疗器械生产质量管理，保障医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》《医疗器械生产监督管理办法》等，制定本规范。
解读:
· 1.删除文号，更加简洁明了。

· 2.法规依据增加《医疗器械注册与备案管理办法》和《体外诊断试剂注册与备案管理办法》。

· 为满足医疗器械产业创新高质量发展需求，持续强化全生命周期质量安全监管，全方位筑牢丟疗器械高水平安全底线，以2021版《医疗器械监督管理条例》的修订为标志，我国医疗器械监管法律体系进一步健全。
第二条  医疗器械注册人、备案人、受托生产企业（以下简称企业）在医疗器械设计开发、生产、质量控制与产品放行、销售和售后服务等活动过程中应当遵守本规范。
解读:
· 2021年随着新修订的《医疗器械监督管理条例》实施，全面放开注册人委托生产，鼓励行业创新发展，“医疗器械生产企业”修改为“医疗器械注册人、备案人、受托生产企业”与《医疗器械监督管理条例》表述保持一致。

第三条  企业应当按照本规范的要求，结合产品特点，建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系，并保证其有效运行。质量管理体系涵盖委托研发、委托生产、外协加工以及委托检验等。
解读:
· 落实条例要求，明确质量管理体系的特征要求，要与产品相适应，要能发挥实质作用，不能是僵尸体系或空心化的体系。

· 将委托研发、委托生产、外协加工以及委托检验纳入产品质量管理体系范畴，强化企业对委托活动的管理。落实产品质量安全主体责任。
第四条  企业应当将风险管理理念贯穿于质量管理体系运行全过程，所采取的控制措施应当与产品存在的风险相适应。
解读:

· 风险管理贯穿QMS全过程，无死角、不脱节。控制措施与风险等级要匹配--风险越高，措施越严格:措施不是一成不变，要随风险变化如原材料供应商变化、环境变化、法规变化动态调整。
· 贯穿全程+风险适配
· 合规与质量、效率、成本等应当统筹兼顾
第五条  企业应当诚实守信。禁止任何虚假、欺骗行为
解读:
· 诚实守信是质量管理体系的基石，是实施规范的最基本要求。
· 《条例》第十一条 医疗器械行业组织应当加强行业自律，推进诚信体系建设，督促企业依法开展生产经营活动，引导企业诚实守信。
· 《条例》引导行业诚实守信，禁止企业任何虚假、欺骗行为。
· 《医疗器械注册与备案管理办法》等对企业提供虚假资料的明确不予注册的要求
· 国际上通常称数据可靠性问题。Data Integrity.必须引起重视。
第六条  鼓励企业推进数智化转型，提高生产和质量管理效能，促进产业高质量发展。
解读:

· 1.《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》(国办发(2024)53号)明确“支持药品医疗器械生产企业数智化转型”。

· 2.《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》提出“到2030年，规上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖，数智技术融合创新能力大幅提升，医药工业全链条数据体系进一步完善，医药工业数智化转型生态体系进一步健全。”

· 数智化转型不仅是提升效率、降低成本、增强企业竞争力的重要途径，更是实现医药工业高质量发展的必由之路。
第二章  质量保证
第七条  企业应当履行医疗器械质量安全主体责任，建立符合医疗器械质量管理要求的质量目标，将医疗器械产品安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到质量管理体系运行全过程，确保质量目标被充分理解和有效实现。

解读:

· 该条款聚焦企业质量安全主体责任，以合规的质量目标为牵引，要求将产品安全、有效、质量可控核心要求嵌入QMS运行全过程，通过全员理解、全流程落地实现质量管理闭环。质量目标:合规性、针对性、可操作性、关联性、动态性。
第八条  企业应当为实现质量目标配备足够并符合要求的人员、厂房设施和设备等资源。企业各级人员应当共同参与实现质量目标的各项活动并承担相应责任。
解读:

· 本条是总领性条款，强调企业应当为实现质量目标配备必需的资源保障，第3、4、5等章节分别对人员、厂房设施和设备的具体要求进行了规定。

· 承接第七条的理解与实现，产品相关人员必须全员参与，必须明确责任。
第九条  企业应当建立质量保证系统并有完整的质量管理体系文件，保证质量管理体系有效运行。质量保证系统应当确保：
（一）
医疗器械的设计开发、生产管理和质量控制活动符合本规范；
（二）
管理职责明确；
（三）
采购和使用的原材料正确无误；

（四）
中间产品得到有效控制；
（五）
验证、确认活动符合要求；
（六）
严格按照规程进行生产和检验；
（七）
每批（台）产品经审核批准后放行；
（八）
贮存、运输以及安装等环节有保证产品质量的措施；
（九）
委托研发、委托生产、外协加工和委托检验等活动处于受控状态。
解读:
· 借鉴药品GMP经验。
· 解决现行规范执行上的碎片化问题。

· 第九条是全规范质量管理的核心枢纽，向上承接第二章质量目标、资源配备等基础要求，向下统领生产全流程、质量控制、委托活动等各环节，明确质量保证系统的核心管控边界。

· 没有第九条的支撑，后面各章节管控会碎片化，没有后面各章节落地执行，第九条的质量保证要求则会空转。
第十条  企业应当建立变更控制程序，根据变更对医疗器械安全性、有效性和质量可控性影响的风险程度和相关法规要求，确定变更管理类型，对变更进行评审，在实施前得到相应批准。必要时，应当对变更进行验证、确认，确保不因变更对产品的安全性、有效性和质量可控性产生不良影响。
解读:
· 1.医疗器械企业质量管理体系中的变更控制是确保产品安全性、有效性和合规性的核心环节任何设计、原材料、生产工艺等的变更均可能影响产品的安全性和有效性，《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册与备案管理办法》等法规也对医疗器的变更做出相关规定。
· 2.总领性条款，强调变更控制的总体要求，第7、8、9、12、14等章节分别对设计开发(56)采购与原材料管理(68)、验证与确认(74)、委托生产与外协加工(112、114)、分析与改进(129)的过程中变更具体要求进行了规定。

第十一条  企业应当通过质量数据监控、变更管理、不良事件监测、质量风险管理回顾、纠正预防措施、内部审核以及管理评审等方式，实现质量管理体系、工艺和产品质量的持续改进。  

解读:

· 7种手段形成“需求信息-问题整改-风险防控-战略优化”的持续改进闭环。

· 质量数据监控、不良事件监测是改进需求信息的重要来源环节，捕捉质量异常信号。

· 纠正预防措施、变更管理负责中端整改，解决具体问题、管控风险。

· 质量风险管理回顾、内部审核负责后端复盘，自查洞、更新风险管控。管理评审负责顶层统筹，整合全维度信息，明确体系与工艺、质量优化方向，保障改进可持续。最终围绕质量管理体系合规性、产品工艺稳定性、产品质量安全性三大核心目标，实现从被动整改到主动优化的质量管理策略。
第十二条  企业应当建立质量风险管理制度，基于法律、法规、规章、标准、科学知识和经验等，评估产品实现全过程的质量风险，验证和实施质量风险控制措施，确保产品质量风险得到有效控制。
解读:

· 落实《医疗器械监督管理条例》关于医疗器械监督管理遵循风险管理的规定。ISO13485，GB/T 42061标准将风险管理纳入产品实现全过程，本规范第四条要求企业应当将风险管理理念员穿于质量管理体系运行全过程。

· 风险管理贯穿医疗器械设计研发、生产制造、上市后监测等全生命周期，是保证产品持续安全的核心环节需要通过全流程、系统化的管理实现风险可挖。

· 本条是总领性条款，强调的是风险管理控制的总体要求，第7、8、9、10、11、12、14等章节分别对设计开发、采购与原材料管理、验证与确认、生产管理、质量控制与产品放行、委托生产与外协加工和分析与改进的过程中风险管理要求进行了规定。在进行结果判定时需要结合企业所生产产品风险，综合研判。
第十三条  企业应当收集产品全生命周期质量风险信息，定期实施质量风险管理回顾，确保质量风险管理措施持续有效。

解读:

· 提出定期质量风险管理回顾要求。

· GB/T42062-2022
第三章  机构与人员
第十四条  企业应当建立与医疗器械生产相适应的组织机构，明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。

解读：
· 1.与医疗器械生产相适应是包括全生命周期的生产，组织机构设立需考虑战略目标、生产规模、产品特性、工艺流程、人员结构等。

· 2.生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任，保持两个部门的独立性和有效性。
· 3.组织机构有多种呈现形式，不一定是要图形，故新版生产规范删掉组织机构图要求。
第十五条  企业应当设立与所生产产品相适应的质量管理部门。质量管理部门应当参与和产品质量相关的各项活动，负责审核与本规范有关的文件。
质量管理部门应当独立履行质量保证和质量控制职责，并对产品质量有否决权。

解读：
· 1.企业应对质量管理部门充分授权，确保其能够不受干扰、独立履职。

· 2.职责包括:质量保证、质量控制。

· 3.明确提出质量管理部门产品质量否决权:与质量相关的绩效评价:不符合要求的原材料中间产品及成品不得放行。
第十六条  企业应当配备足够数量并具有相应资质（含学历、培训和实践经验）的专业技术人员、管理人员、生产操作人员和专职检验人员。应当明确规定每个岗位的职责，岗位职责不得遗漏，交叉的职责应当有明确规定。

解读：
· 1.足够数量:根据企业实际需求进行确定，避免数量不足产生的风险。

· 2.相应资质:满足风险管理必须的行为措施。

· 3.细化表述，明确职责不得遗漏，交叉职责应当明确规定(主要和辅助)。
第十七条  企业应当配备与所生产产品相适应的关键岗位人员。关键岗位人员至少应当包括企业法定代表人、主要负责人、管理者代表、生产管理部门负责人、质量管理部门负责人和产品放行审核人等，企业主要负责人、管理者代表、生产管理部门负责人、质量管理部门负责人和产品放行审核人应当为企业的全职人员。关键岗位人员应当熟悉医疗器械相关法律法规，具有质量管理的实践经验，有能力对生产管理和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理。

解读：
· 1.衔接《企业落实医疗器械质量安全主体责任监督管理规定》规定，明确关键岗位人员

· 2.全职人员
第十八条  企业法定代表人、主要负责人对医疗器械生产全面负责，应当履行下列职责：

（一）
组织制定企业的质量方针和质量目标；
（二）
确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境等；

（三）
组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进；

（四）
确保管理者代表、质量管理部门负责人和产品放行审核人独立履行职责，不受企业内部因素干扰；

（五）
按照相关法律、法规、规章、强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求组织生产。

解读：
· 1.企业法定代表人、主要负责人职责。

· 2.管理评审的实施责任。

· 3.对管理者代表、质量管理部门负责人和产品放行审核人的授权。
第十九条  企业应当在高层管理人员中任命一名管理者代表。第二类、第三类医疗器械企业管理者代表应当具有医疗器械相关专业大学本科及以上学历或者中级及以上技术职称；第一类医疗器械企业管理者代表应当具有医疗器械相关专业大学专科及以上学历。管理者代表原则上应当具有三年及以上医疗器械质量管理或者生产、技术管理工作经验，熟悉产品生产和质量管理情况，具有良好履职能力。

管理者代表至少应当履行下列职责:

（一）
贯彻执行相关法律、法规、规章、强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求；

（二）
建立健全与所生产产品相适应的质量管理体系并保持其有效运行；

（三）
确保产品符合放行要求，组织开展上市后产品质量信息收集工作；

（四）
组织开展质量管理体系自查、不良事件监测以及召回等工作，定期向企业法定代表人、主要负责人报告质量管理体系的运行情况和改进需求；

（五）
配合药品监督管理部门开展监督检查，针对发现的问题，组织企业相关部门按照要求及时整改。
解读：
· 明确资历要求:学历/职称+工作经验。
· 衔接《企业落实医疗器械质量安全主体责任监督管理规定》规定，明确工作职责。

第二十条  第二类、第三类医疗器械企业质量管理部门负责人应当具有医疗器械相关专业大学本科及以上学历或者中级及以上专业技术职称；第一类医疗器械企业质量管理部门负责人应当具有医疗器械相关专业大学专科及以上学历。质量管理部门负责人应当具备三年及以上医疗器械生产或者质量管理经验。
质量管理部门负责人应当履行下列职责：
（一）
确保原材料和产品的生产、检验均符合相关法律、法规、规章、强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求；

（二）
组织产品放行审核；

（三）
确保生产过程中所有重大偏差和不合格情况得到调查并及时、有效处理； 

（四）
组织上市后产品质量管理活动，确保所有与产品质量有关的退货、投诉、不良事件得到调查并及时、有效处理；

（五）
确保完成产品质量年度回顾分析；

（六）
确保本部门人员经过相关培训，掌握相关法规、理论知识和实际操作技能；

（七）
负责与产品质量有关的其他活动。

解读：
· 1.明确质量管理部门负责人资历要求。
· 2.工作经验要求更严格。
· 3.衔接《企业落实医疗器械质量安全主体责任监督管理规定》规定，明确工作职责。
第二十一条  生产管理部门负责人应当具有医疗器械相关专业大学专科及以上学历，具备三年及以上医疗器械生产或者质量管理经验。

生产管理部门负责人应当履行下列职责：

（一）
确保按照生产工艺规程、作业指导书等组织生产；

（二）
确保生产记录真实、准确、完整、及时和可追溯；

（三）
组织实施厂房设施、设备的维护保养，确保其保持良好的运行状态；

（四）
确保本部门的员工经过培训，具备与其岗位要求相适应的知识和实际操作技能；

（五）
负责与产品生产有关的其他活动。

解读：
· 明确资历要求及工作职责。

第二十二条  放行审核人应当是质量管理部门人员或者其他更高层级质量管理人员，应当经过与产品放行有关的培训，具备产品放行审核能力，能独立承担产品放行审核职责。
解读：
· 1.质量管理部门的全职人员，或者更高层级的质量管理人员，如质量副总，质量总监等
· 2.专门培训，包括产品工艺、质量标准、质量控制、风险评估、法规要求等知识等。
· 3.质量管理部门负责人组织产品放行审核。(第二十条)

· 4.产品放行审核人独立履行职责。(第十八条)

· 5.审核对象包括原材料、中间产品、成品放行。

· 6.负责对产品的生产过程记录、质量控制记录等进行审核，确认产品是否完成所有规定的工艺流程、批记录是否完整齐全、质量控制结果是否符合规定等。
· 7.放行审核人与产品放行人。
第二十三条  从事影响产品质量工作的所有人员，应当经过与其岗位要求相适应的法规、岗位职责、实际操作技能的培训，确保相应人员明确并理解自己的职责，熟悉与其职责相关的要求，具有相关理论知识和实际操作技能。企业应当指定部门或者专人负责培训管理工作，建立培训制度，制定培训计划，保留培训记录，并对培训实际效果进行评估。
解读：
· 1.培训是质量保证活动之一。本条款要求构建全面的培训管理体系，明确负责人员，针对岗位需求细化培训内容，确保人员知识与技能满足岗位要求。
· 2.明确培训的管理程序:计划、开展、记录、效果评估等。

第二十四条  对从事影响产品质量工作的人员，企业应当根据生产产品特性对其健康进行管理，并建立健康档案。
解读：
· 1.生产过程中接触产品的人员本身即构成对产品质量的影响因素，人员健康状况对器械质量的影响程度与产品类别、环境要求、接触产品程度等因素相关。

· 2.产品特性:无菌、非无菌;植入、介入等;环境要求:清洁环境、洁净区;接触方式直接接触、间接接触等，

· 3.实际操作:根据岗位确定健康要求;入职前体检;入职后原则上至少每年进行一次健康体检(高风险无菌植入);建立健康档案。
第四章  厂房与设施
第二十五条  厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合医疗器械生产要求，能够最大限度地避免污染、交叉污染、混淆和差错，便于清洁、操作和维护。
旧规范：
· 厂房与设施应当符合生产要求，生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
第二十六条  企业应当根据所生产产品特性、工艺流程以及相应洁净级别要求合理设计、布局和使用厂房与设施。应当有整洁的生产环境，有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件，符合产品质量以及相关技术标准的要求。

旧规范：
· 第十三条 厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求合理设计、布局和使用。生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。产品有特殊要求的，应当确保厂房的外部环境不能对产品质量产生影响，必要时应当进行验证。

· 第十四条 厂房应当确保生产和贮存产品质量以及相关设备性能不会直接或者间接受到影响，厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件。
第二十七条  厂房与设施的设计和安装应当能够有效防止昆虫或者其他动物进入，并根据产品特性采取必要的防护措施。厂房与设施的维护和维修活动不得影响产品质量。
旧规范：
· 厂房与设施的设计和安装应当根据产品特性采取必要的措施，有效防止昆虫或者其他动物进入。对厂房与设施的维护和维修不得影响产品质量。

第二十八条  生产区应当有足够的空间，与所生产产品和规模相适应。同一区域内有多条生产线的，应当采取有效措施避免混淆和差错。
旧规范：
· 生产区应当有足够的空间，并与其产品生产规模、品种相适应。

第二十九条  仓储区应当能够满足原材料、中间产品、成品等贮存条件要求，按照待检、合格、不合格、退货或者召回等情形进行合理存放，避免混淆和差错，便于检查和监控。有毒、易燃、易爆和其他危险品的验收、贮存、管理等应当执行国家有关规定。

旧规范：
· 仓储区应当能够满足原材料、包装材料、中间品、产品等的贮存条件和要求，按照待验、合格、不合格、退货或者召回等情形进行分区存放，便于检查和监控。
第三十条  企业应当配备与产品生产规模、品种、检验要求相适应的检验场所和设施。
旧规范：
· 企业应当配备与产品生产规模、品种、检验要求相适应的检验场所和设施。

第三十一条  企业应当根据产品特性、生产工艺以及外部环境等配置相应设施，如空调净化系统、工艺用水系统、工艺用气系统以及防静电设施等。应当对相关设施进行确认并开展日常监测和维护，确保符合预定用途。
第三十二条  生产环境有洁净级别要求的，洁净区与非洁净区之间静压差应当大于10帕斯卡，不同级别洁净区之间静压差应当大于5帕斯卡。必要时，相同洁净度级别不同功能区域（操作间）之间也应当保持适当压差梯度。生产过程中产生大量粉尘、烟雾、毒害物等的操作区域应当保持相对负压，排至室外的废气应当经过净化处理并符合要求。

第三十三条  生产、检验、贮存等过程中使用信息化系统的，企业应当配备满足预定用途的硬件设施和软件运行环境，并采取适宜措施防止外来因素干扰。
第三十四条  生产、检验和贮存区不应作为非本区工作人员的直接通道。企业应当采取适宜措施，防止未经批准人员进入。

第三十五条  企业应当保存厂房和设施相关的文档，包括但不限于总平面布局图、生产区域分布图、使用说明、维护保养规定等。
第五章  设  备
第三十六条  企业应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、检验仪器和设备、工装夹具等，并确保有效运行。设备和仪器的设计、选型、安装、维护和维修应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。
旧规范：
· 第十九条 企业应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备等，并确保有效运行。

· 第二十条 生产设备的设计、选型、安装、维修和维护必须符合预定用途，便于操作、清洁和维护，生产设备应当有明显的状态标识，防止非预期使用。

· 企业应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的操作记录。
第三十七条  企业应当建立设备和仪器档案，包括但不限于采购、安装、确认等文件和记录。

第三十八条  企业应当建立主要设备和仪器的使用、维护和维修操作规程，保留相关记录，确保相关活动可追溯。
旧规范：
· 第二十一条 企业应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备主要检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。

· 第二十二条 企业应当建立检验仪器和设备的使用记录，记录内容包括使用、校准、维护和维修等情况。
第三十九条  企业应当标明主要设备、仪器和工装夹具的编号与名称。出现异常情况时，应当配备异常状态标识，防止非预期使用。
第四十条  企业应当按照操作规程和校准或者检定计划，定期对主要设备和仪器进行校准或者检定，校准的量程范围应当涵盖实际使用范围。

企业应当配备适当的计量器具，计量器具的量程和精度应当满足使用要求，并标明校准或者检定有效期。应当保留校准或者检定记录。
旧规范：
· 企业应当配备适当的计量器具。计量器具的量程和精度应当满足使用要求标明其校准有效期，并保存相应记录。
第四十一条  企业应当对经过改造或者重大维修的设备和仪器进行再确认，符合要求后方可使用。
第六章  文件和数据管理
第四十二条  企业应当建立健全质量管理体系文件，包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、技术文件和记录，以及法规要求的其他文件。  
质量手册应当对质量管理体系作出规定。程序文件应当根据产品设计开发、生产和质量管理等活动的实际需要制定，包含本规范所规定的各项程序。技术文件应当包括产品技术要求以及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等。
旧规范：
· 第二十四条 企业应当建立健全质量管理体系文件，包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、技术文件和记录,以及法规要求的其他文件质量手册应当对质量管理体系作出规定。

· 程序文件应当根据产品生产和质量管理过程中需要建立的各种工作程序而制定，包含本规范所规定的各项程序。技术文件应当包括产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件。
第四十三条  企业应当建立文件控制程序，系统设计、制定、审核、批准、发放和保存质量管理体系文件，并符合下列要求：

（一）
文件的起草、修订、审核、批准、替换或者撤销、复制、保管和销毁等应当按照文件控制程序管理，并有相应分发、替换或者撤销、销毁记录；应当根据文件不同用途与类型，明确适宜受控方法；
（二）
修订或者更新文件时，应当经过评审和批准，并确保能够识别文件修订或者更新状态；
（三）
分发和使用的文件应当为适宜文本，已撤销或者作废文件应当进行标识，防止误用；
（四）
明确必要的质量管理体系文件如技术文件等作废后的保存期限，以满足产品维修和产品质量责任追溯等需要。

旧规范：
· 第二十五条企业应当建立文件控制程序，系统地设计、制定、审核、批准和发放质量管理体系文件，至少应当符合以下要求
· 文件的起草、修订、审核、批准、替换或者撤销、复制、保管和销毁等应当按照控制程序管理，并有相应的文件分发、替换或者撤销、复制和销毁记录
· 文件更新或者修订时，应当按规定评审和批准能够识别文件的更改和修订状态;

· (三)分发和使用的文件应当为适宜的文本，已撒销或者作废的文件应当进行标识，防止误用。

· 第二十六条 企业应当确定作废的技术文件等必要的质量管理体系文件的保存期限，以满足产品维修和产品质量责任追溯等需要。
第四十四条  企业应当指定部门或者人员负责识别医疗器械相关法律、法规、规范、标准等外部文件变化情况，及时更新质量管理体系文件。
第四十五条  企业应当建立记录控制程序，包括记录的标识、保管、检索、保存期限和处置要求等，并符合下列要求：

（一）
记录应当保证产品设计开发、生产、质量控制和产品放行等活动可追溯； 

（二）
记录应当真实、准确、完整、及时、清晰，易于识别和检索，防止破损和丢失；
（三）
记录不得随意涂改或者销毁，必须更改时，应当注明更改理由、更改人员和日期，原有信息清晰可辨；
（四） 记录保存期限至少应当与企业所规定的医疗器械寿命期保持一致或者符合相关法规要求，且自产品放行之日起不少于2年。 

旧规范：
· 第二十七条 企业应当建立记录控制程序，包括记录的标识、保管、检索、保存期限和处置要求等并满足以下要求
· (一)记录应当保证产品生产、质量控制等活动的可追溯性;

· (二)记录应当清晰、完整，易于识别和检索，防止破损和丢失;

· (三)记录不得随意涂改或者销毁，更改记录应当签注姓名和目期，并使原有信息仍清晰可辨，必要时，应当说明更改的理由；
· (四)记录的保存期限应当至少相当于企业所规定的医疗器械的寿命期，但从放行产品的日期起不少于2年，或者符合相关法规要求，并可追溯。
第四十六条  采用信息化管理方式的，企业应当确保电子记录或者数据真实、准确、完整、及时和可追溯，并符合下列要求：
（一）
建立用户权限管理，确保可能对电子记录或者数据真实准确产生影响的权限得到有效控制；
（二） 电子记录或者数据更改、删除应当由经授权的人员操作，保留更改、删除记录；
（三） 电子记录或者数据应当进行备份，保存期限应当不低于本章定义的记录保存期限，且在保存期内便于查阅；
（四） 采用电子签名的，应当符合相关法律法规要求。
第七章  设计开发
第四十七条  企业应当建立设计开发控制程序，对设计开发的阶段进行划分，规定设计开发的策划、输入、输出、验证、确认、转换、变更和评审等活动以及相关文档控制要求，对医疗器械设计开发全过程实施策划和控制。
条款解读：

· 1.现行《规范》仅要求建立设计控制程序并形成文件，而新版《规范》要求建立全流程控制程序，涵盖设计开发的策划、输入、输出等八大活动及相关文档控制。

· 2.新版《规范》明确了各阶段的划分和要求，堵住了‘有文件无执行’的漏洞，检查员可直接比对程序与记录的一致性，减少缺陷争议，确保企业设计开发过程的规范性和完整性。
第四十八条  企业应当将风险管理理念贯穿到设计开发至产品实现全过程，制定相关要求并形成文件，使用风险管理方法和工具开展风险管理活动并保留相关记录。
条款解读：

· 新版《规范》强化企业从启动产品研发开始就要有风险管理理念，将风险管理切实运用至产品的设计开发全过程中，要全面考虑产品在设计、生产、使用等环节的风险情况，而非简单按照GB/T42062-2022中的要求形成模板式报告。
第四十九条  企业应当根据产品特性对设计开发进行策划，明确设计开发输入、输出、转换、验证与确认等阶段需要开展的具体活动。应当制定设计开发计划，明确各阶段适用的验证、确认、转换、变更和评审等活动以及输出要求，确定各部门在不同阶段的活动和接口，明确职责和分工。设计开发计划应当经过评审和批准，并在实施过程中定期回顾。
条款解读：

· 新版《规范》明确各阶段的划分，新增设计开发“计划”要求，促使企业在策划阶段形成计划文件，明确设计开发各活动的时间节点、任务进度、职责分工等要求。同时，要求企业将变更纳入方案，检查员查阅项目更新纪要即可判断策划是否动态管理(ISO134857.3.2随着设计和开发的进展，应保持并更新设计和开发策划文件)。
第五十条  设计开发输入至少应当包括根据用户需求以及预期用途所确定的功能、性能、安全以及法规、标准、风险控制措施等要求。设计开发输入要求应当清晰、完整，并经过评审和批准。
条款解读：

· 1.新版《规范》将用户需求、标准正式写入输入清单，提高产品上市后监管对接度，若产品在上市后涉及标准的更新或在使用中收到用户需求反馈，企业应根据实际情况进行变更。
· 2.境外企业设计输入时,应输入我国标准、法规。
第五十一条  设计开发输出应当满足各阶段的输入要求。设计开发输出至少应当包括采购、生产、检验、使用和服务所需的相关信息以及产品技术要求等。设计开发输出应当经过验证并得到批准。
条款解读：
· 1.本条款的各阶段是指产品从研发小样到最终样品的设计开发过程。
· 2.设计开发的过程通常是一个设计输入到输出，从输出再到输入的反复迭代的过程。
· 3.输入与输出贯穿于设计开发的整个过程，新版《规范》明确了输出要满足各阶段的输入要求，明确了输出内容应当经过验证。

· 4.输出增加了检验和使用的要求。

· 5.输出符合我国相关法规和相关标准的技术要求。 

第五十二条  企业应当结合产品特性，开展设计开发到生产的转换活动，确保设计开发输出的生产环境、原材料控制、生产工艺和质量控制等相关规程得到验证并适用于商业化生产。设计开发转换应当重点关注关键工序和特殊过程的识别以及验证、确认等。
条款解读：

· 1.设计开发转换:验证设计输出适用于生产,生成生产规范(DMR器械主记录)。

· 2.设计开发转换目的:验证产品的可制造性，具备稳定的生产加工能力，可持续地制造符

· 合设计要求的产品。
· 3.新版《规范》明确了转换活动需包含的具体内容，降低了现场检查的主观判断。
· 4.首次在规范中作出适用于商业化生产的规定，要求企业转换的工艺、设备、原料等均需满足产品上市生产所需。

· 5.明确了关键工序与特殊过程的识别并应得到相应验证或确认。
第五十三条  企业应当在设计开发的适宜阶段进行评审，持续评价设计开发输出满足输入要求的能力，识别问题并提出必要的改进措施。
条款解读：

· 新版《规范》提出在设计开发阶段应持续评价;

· 明确了评审的作用是确保产品设计满足用户需求、法规等要求;同时识别问题、改进问题、降低风险。
第五十四条  企业应当对设计开发进行验证，确保设计开发输出满足输入要求。应当保留验证相关文件，至少包括验证方案、验证报告、验证结果和结论以及验证过程记录等。

条款解读：

· 1.新版《规范》在原有基础上，将整个验证活动所需文件进行明确，提升了验证活动的完整性和可追溯性。

· 2.验证方案应考虑科学性(如样本量应具有统计学意义,与配套使用器械的适用性)
第五十五条  企业应当对设计开发进行确认，确保产品满足规定使用要求或者预期用途。设计开发确认可以采用临床评价或者非临床评价方式。开展临床试验的，应当符合医疗器械临床试验相关要求。
条款解读：

· 1.新版《规范》将原三十五、三十六两个条款进行合并，并进行文字精简。值得注意的是，企业仍需保留确认结果以及与之相关的记录。

· 2.设计开发确认是对设计最终样品的确认，而非特殊工艺或设施设备的确认。

· 3.新版《规范》明确了设计开发确认的两种方式，即临床评价和非临床评价。

· 4.临床评价包含临床试验、同品种比对、文献或真实世界临床数据形成的临床评价资料(医疗器械临床评价指导原则)。

· 5.体外诊断试剂都应作临床评价(免于临床试验的体外诊断试剂临床评价技术指导原则，体外诊断试剂临床试验技术指导原则)
第五十六条  企业应当对设计开发变更进行识别并评估变更影响。必要时，应当对设计开发变更进行验证、确认，并在实施前得到批准。
条款解读：

· 1.新版《规范》对原有条款进行精简，将现行《规范》中的材料、零件或产品功能的改变扩大到所有变更，并将现行《规范》中的评审改为评估变更影响，防止评审过程流于形式，保证变更后不会产生新的风险。

· 2.评估变更对产品功能、性能、预期用途、可用性、安全性、适用法规要求的影响。

· 3.风险点的识别和控制。
第五十七条  企业应当建立产品设计开发文档，包括设计开发过程中建立或者引用的记录，确保历次设计开发输出过程以及相关活动可追溯。
条款解读：

· 1.设计文档、评审记录、验证记录等应完整可追溯，如需进行临床评价，应保存临床评价方案及报告。
· 2.设计输出文件的版本号应具有唯一性，清晰区分不同版本，设计输出文件的每一次更改都可以追溯到具体的原因和责任人。

· 3.严格的版本发布流程，监督设计输出的实施情况，确保生产活动严格遵循设计输出的要求。
第五十八条  委托设计开发医疗器械的，委托方应当对受托方研发与持续技术支持能力进行评估；应当与受托方签订协议，明确委托设计开发活动范围、责任以及设计开发文档转移要求；应当对委托设计开发过程和结果进行管理并承担相应责任，确保设计开发过程满足法律法规和协议要求。
条款解读:

· 1.新版《规范》弥补了现行《规范》在委托研发方面的空白，明确了委托研发所需遵照的规定，堵住了外包失控风险。

· 2.委托研发申请人仍需对设计开发过程进行管理，对设计开发文档的转移提出要求，保证设计开发过程的完整。

· 3.研发可以委托，但责任不能委托(医疗器械监督管理条例、体外诊断试剂注册与备案管理办法、医疗器械注册质量管理体系核查指南)
第八章  采购与原材料管理
第五十九条  企业应当建立采购控制程序，确保采购的原材料或者服务符合规定要求，且不低于法律、法规、规章和强制性标准相关要求。
条款解读:
· 1.修改了采购的对象，从“采购物品”修订为“采购的原材料或服务”将“服务”纳入采购的管理范围，明确了服务的管理定位，采购的对象更加全面。
· 2.引入关键术语“原材料”

· 术语 原材料:产品生产过程中使用到的任何物料，包括原料、组成产品的外购零部件或者软件、包装材料以及生产过程中使用到的辅助材料(如助剂)等，外购的产品说明书和标签按照原材料管理。
第六十条  企业应当根据采购原材料或者服务对产品影响程度，对采购原材料或者服务以及供应商进行分类管理。供应商管理应当考虑采购原材料或者服务、生产工艺复杂程度、对产品质量安全影响程度、首次供应或者持续供应等因素。
条款解读:
· 1.分类的原则:根据对产品影响程度;分类的对象:原材料或者服务、供应商。

· 2.从风险管理角度，细化了供应商管理应当考虑的风险因素。

第六十一条  企业应当建立供应商审核制度，明确供应商选择、评价和再评价准则和方法，根据审核评价结果建立合格供应商名单。应当结合产品质量风险、原材料用量以及对产品质量影响程度，确定是否对供应商进行现场审核。

条款解读：

· 1.细化了对供应商审核的具体要求，明确供应商选择、评价和再评价准则和方法。

· 2.明确要求建立合格供应商名单。

· 3.从风险管理的原则，选择对供应商的审核方式。常见的供应商审核方式:文件审核;样品试验;现场审核等。
第六十二条  企业应当对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应原材料或者服务的质量、技术水平、交付能力等。经评估认为供应商存在重大缺陷的，应当中止采购，及时分析相关缺陷对产品带来的风险，必要时采取相应措施。

条款解读:

· 1.明确企业要定期对供应商进行综合评价，对应第十一条持续改进的要求。

· 2.从质量风险管理回顾的角度明确供应商定期评价的目的:确保原材料持续保持质量以及供应商的持续供货和质量保证能力。

· 3.从风险管理的角度明确发现供应商存在重大缺陷时的处理方式。

· 4.对应第四条风险管理、第十二条质量风险管理、第十三条质量风险管理回顾。
第六十三条  企业应当与关键供应商签订质量协议，明确采购原材料或者服务的技术要求、验收标准和双方质量责任。

企业应当建立关键供应商质量档案。档案至少包括：供应商资质证明文件、审核报告、采购合同或者质量协议、采购物品清单、产品技术要求或者质量标准、验收准则，供应商能力或者绩效监测、定期审核、评价和再评价结果以及由其引发的相关措施记录等。
条款解读：
· 1.“主要原材料供应商”修订为“关键供应商”，体现风险管理要求。

· 2.明确质量协议需包含技术要求、验收标准和双方质量责任要求，指导性和操作性更强。

· 3.新增关键供应商质量档案的要求，与供应商管理要求形成呼应。

第六十四条  企业应当明确采购信息和采购要求，包括采购原材料或者服务的类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容。应当保留采购记录，包括采购合同、采购清单、检验报告等，采购记录应当真实、准确、完整和可追溯。
条款解读:

· 1.删除了原规范中采购记录中供应商资质证明文件、质量标准、验收标准。上述内容在已经在关键供应商质量档案中明确，修改后更加利于强化对供应商管理，有利于管理供应商变更，减少重复记录内容。

· 2.强化了采购记录的要求，突出规范要求企业诚实守信的原则，要求采购记录应当真实、准确、完整和可追溯。与规范第五条形成呼应。与规范四十五条、四十六条关于记录要求一致。
第六十五条  企业应当建立原材料进货验收制度，对采购的原材料进行检查、检验或者验证，确保满足要求后方可入库。验收取样应当遵循抽样规则并在相应环境下进行。

条款解读:

· 1.新增了企业应当建立原材料验收的制度的要求。

· 2.将对原材料进行检验或者验证修改为对采购的原材料进行检查、检验或者验证。

· 3.合格才能入库。

· 4.验收取样应当遵循抽样规则:代表性、随机性。

· 5.取样不得对原材料质量造成影响，例如:无菌、低温、避光。
第六十六条  企业应当建立仓储管理制度，确保原材料、中间产品以及成品等能够正确贮存、发放、使用和运输，防止污染、交叉污染、混淆和差错。相关活动应当保留记录。

条款解读:

· 1.对原《规范》的补充，新增了企业应当建立仓储管理制度，明确仓储管理要求，以及仓储活动记录的具体要求。
· 2.明确了仓储工作的管理核心要义:防止污染、交叉污染、混淆和差错。一方面是对原材料、中间产品以及成品进行有序分类管理，避免混淆和误用，如:高架库，自动化仓库的管理。

· 另一方面采取必要措施防止原材料、中间产品以及成品在仓库保存、转运时损坏。(如温度、湿度、静电、光线等控制)
第六十七条  原材料的发放和使用一般应当遵循先进先出原则。超过贮存期的原材料应当进行复验，经评估符合规定后方可使用。超过有效期的原材料，应当按照不合格品处理。
条款解读:

· 1.新增了原材料仓储环节的先进先出原则。

· 2.引入新的术语“贮存期”

· 3.提出了原材料复验的要求。

· 4.明确超过有效期原材料的处理要求。

· 术语 贮存期:原材料在特定贮存条件下，能够保持其规定性能、质量或者安全性的时间。贮存期应当不超过原材料有效期，对于没有有效期的原材料，企业应当根据原材料特性、产品特性等确定贮存期。
第六十八条  企业应当要求供应商提前告知关键原材料生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等发生的变更。企业应当评估变更对产品质量影响的范围和程度，必要时采取措施并对供应商进行现场审核。

条款解读:

· 1.强调关键原材料的变更对原材料的质量控制至关重要。

· 2.明确供应商的责任，要求供应商应当提前告知企业发生的变更。

· 3.从风险管理的角度要求明确了关键原材料发生哪些变更需要告知。

· 4.发生变更后企业应及时从风险管理的角度进行评估。

· 5.在充分评估基础上，明确要求企业必要时采取相关措施并对供应商进行现场审核，来确保关键原材料变更带来的风险得到有效控制。
第九章  验证与确认
第六十九条  企业应当基于风险评估确定验证或者确认的范围和程度，以证明相关设施设备、操作以及产品实现过程中的关键要素得到有效控制。

条款解读:

· 1.验证与确认章节的总体要求，确立了风险管理理念贯穿于验证与确认环节的基本原则。

· 2.包括设计开发、生产制造、质量控制、安装维护、临床使用等全生命周期活动。

· 产品需求‎‎→产品规范要求→风险评估→风险控制（验证/确认）→日常控制
· 临床法规商业→材料构型工艺→金属/聚合物尺寸/构型可制造性→设施设备工艺过程检验方法
第七十条  厂房、设施以及主要设备应当经过确认。企业应当采用经过验证或者确认的生产工艺、操作规程和检验方法进行生产和检验，确保在验证或者确认过的状态下开展相关活动。

条款解读：

· 1.明确“硬件”和“软件”的验证与确认范围，示例:

[image: image1.png]| P/ | ‘ T2 ‘

‘ RS | ‘ 1RR5IE ‘





· 2.厂房与设施、设备、电子记录与数据、设计开发转换、仓储管理、产品防护、连续生产、停产后重新生产、环境监测与控制、受托生产转换等多个条款相关联。
· 3.关注:验证/确认结果--操作规范/SOP-执行记录的追溯与一致。
第七十一条  企业应当形成确认的文件和记录，并能以文件和记录证明厂房、设施、设备的设计、安装、运行符合预定用途、设计标准以及本规范要求，其性能在正常操作方法和工艺条件下能够持续符合要求。

条款解读:

· 1.本条款确认的目的，是通过提供客观证据证明已有的“硬件条件”能够达到预先设定的标准，从而能够完成某个目的/做某个事。

· 2.基于风险确定设备确认的范围和程度。

· 3.生产设备的安装确认一般是工艺过程确认实施的前提条件。
第七十二条  工艺验证或者确认应当证明生产过程按照规定的工艺参数能够持续生产出符合强制性标准、产品技术要求和预期用途的产品。特殊过程应当经过确认，关键工序应当经过验证。

条款解读:

· 1.特殊过程:通过检验和试验难以准确评定其质量的过程。

如:热处理、注塑、焊接、灭菌、无菌产品内包装、无菌加工/操作等。

· 2.关键工序:对产品质量起决定性作用的工序。

如:金属支架激光切割、IVD产品称量和配置等。

· 3.特殊过程/关键工序的识别是基于风险，且不是一成不变的。
第七十三条  企业应当结合产品特性、工艺特点以及设备设施使用情况等对清洁方法实施验证，证实其清洁效果，有效防止污染和交叉污染。

条款解读:

· 常见清洁方式:液体介质清洗、擦拭、刷洗等

· 应当考虑内容:

· 环境、设备、产品等清洁需要达到的效果方面不同，会导致清洁方式的多样性和差异性

· [image: image2.png]RASER R/IRE) i

- Bi

© EAEE

. BEXN

© ARSERH

© BR

« RIESR
-HELE
AHENE

+ MNEE RS

.« HRE
-HEAREHE

o MEER

RS

-PAL/AMISRE (ERES)

SARRER (EAN)

e




清洁剂的选择                           
· 清洗量
· 原材料/产品清洗工序示例：
预处理→初（粗）洗→精洗→烘干
第七十四条  关键原材料、生产环境、生产工艺、主要生产和检验设备、检验方法等影响产品质量的主要因素发生变更时，企业应当进行验证或者确认。需要进行注册变更、备案变更或者生产事项变更报告的，应当按照相关要求完成。

条款解读:

· 1.第十条变更控制、第五十六条设计开发变更等条款要求的细化。
· 2.确定变更管理类型--变更进行评审(变更请求、变更策划/任务)-实施前得到相应批准(批准的依据：验证、确认的结果(必要时))。

· 3.除了识别内部活动外，还需要识别外部活动:          
是否触发变更注册、变更备案

是否触发生产许可变更、生产报告
第七十五条  首次验证或者确认后，企业应当根据产品质量回顾分析情况对生产工艺、设备设施等进行再验证或者再确认，确保其能够达到预期结果。使用历史数据开展回顾性验证或者确认的，应当确保所使用数据适当且充分。

条款解读：

· 1.验证和确认活动不是一次性的，而是动态、持续的。与第十四章分析与改进、第一百二十四条数据分析和定期评价关联，强调质量回顾分析活动的重要。对于企业，回顾分析不是负担，而是识别风险、优化过程的依据。

· 2.再验证/再确认的情形举例:
[image: image3.png]VLA A
VHRUIE 5 4 375 50
VAR FATRL

SRR

v L (TEMEA)
BB L 8k )

& R

VRGO EEMEN 1 R IA
VARIE S S AR A

WAL R (R PEWIA)

VIR A B T
A, i HMEE, VE
s ihe
VAT

VIR ) IT

e A AT





· 3.回顾性验证和确认的数据来源应当完整、真实、符合分析要求(满足第四十五条、第四十六条的要求)
· 4.数据可来自历史批记录、生产过程记录、控制图、测试与检验结果、客户反馈、维修报告等。

· 5.回顾性分析用于再验证/确认，不用于首次验证/确认。

· 6.数据的要求:批内差异、批间差异，统计学意义，正态分布，双T检验等
第七十六条  企业应当制定验证或者确认计划，并根据验证或者确认对象制定方案。方案应当经过审核和批准，至少包括：验证或者确认对象、部门和人员职责、实施环境、方法、取样要求、接收准则等。应当按照方案实施验证或者确认，形成报告并保留相关记录。

条款解读：

· 1.验证与确认的流程:策划在先，实施在后。先方案，后记录，最后形成报告与结论。
制定整体计划→制定方案→执行验证/确认→形成记录→报告与结论
· 2.部门和人员职责，指在此次验证或确认中，人员承担什么工作;是对人员是否接受过培训(对程序的培训，对方案的培训)且有资质从事验证/确认的识别。
· 3.如实施过程与方案有偏差，也应在报告中明确予以记录，并分析影响。

第七十七条  设计开发、生产、检验、仓储等过程中采用的计算机软件对产品质量有影响的，企业应当进行确认并保留记录和结论。软件确认至少包括首次使用前的确认、更改后必要的再确认等，确认或者再确认的方法和活动应当与软件使用的风险相适应。

条款解读：

· 1.聚焦对产品质量有影响的活动所采用的质量体系软件。

· 2.软件的变更如BUG修复、功能增加等频次更高，因此更改后的再确认需要特别关注。
· 3.强调软件的确认同样是从软件使用的风险出发去评估活动的方法、范围、复杂程度等。
第十章  生产管理
第七十八条  企业应当建立生产过程控制程序，明确操作人员、生产设备、原材料和中间产品、生产工艺和操作规程、生产环境、过程检验或者监控等要求，并按照要求组织生产。

解读:

· 总体要求，确立了医疗器械生产必须在受控状态下进行的基本原则。条款要求企业必须建立系统化的“生产过程控制程序”。这个程序的核心，是全面定义和管理影响产品质量的六大要素:人(操作人员):明确岗位资质、培训和权限。(第三章 机构与人员)机(生产设备):规定设备的操作、维护、校准要求。(第五章 设备)料(原材料和中间产品):建立生产过程中原材料和中间产品的接收、储存、发放和使用规范。法(生产工艺和操作规程):确保工艺参数经过验证/确认，并输出标准作业指导书(SOP)。环(生产环境):根据产品特性控制环境条件(如洁净度、温湿度)。测(过程检验或者监控):设定关键工序和特殊过程参数和质量属性的监控和检验标准。
第七十九条  企业应当在生产过程中对原材料、中间产品等进行有效管控。需要清洁处理的，应当明确清洁方法和要求，并对清洁效果进行验证。

解读:

· 1、原材料和中间产品管控，应考虑标识、存储条件、期限管理等要求。

· 2、有效管控:防混淆、防污染、防变质。

· 3、清洁处理与验证:制定明确的操作规程，规定清洁方法、清洁剂、参数等。

通过验证来证明清洁方法能稳定、有效的去除污染物，同时确保清洁剂残留在可接受水平。

第八十条  企业应当根据产品和生产工艺特点对环境进行监测和控制，并保留记录。

解读:

· 1、确定环境要求:如非无菌产品但对微生物限度有要求。

· 2、实施监测控制:目的是确保环境持续符合要求。

· 3、保留记录:超标需要调查处理记录。
第八十一条  每批（台）产品均应当有生产记录，并满足追溯要求。生产记录至少包括产品名称、规格型号、生产批号或者产品编号（医疗器械唯一标识）、生产日期、数量、关键原材料编号/批号/序列号、中间产品批号、主要设备、工艺参数、操作人员等内容，并体现物料平衡或者记录关键原材料使用情况。

解读:

· 增加了唯一标识、中间品批号、物料平衡等新要求；
· 唯一标识是为了适应法规要求、中间品批号是呼应七十九条中间品管理要求，物料平衡是新增要求。
第八十二条  企业应当根据产品特性检查实际产量和关键原材料实际用量间的物料平衡，确保符合设定限度要求。如有偏差，企业应当查明原因，确认无潜在质量风险后，方可按照正常产品处理。

解读:

· 1、定义:产品、原材料实际产量或者实际用量及收集到的损耗之和与理论产量或者理论用量之间的比较，并考虑可允许的偏差范围。

例如，理论上投入1000个组件，正常工艺损耗率为1%，理论产量应为990个。
· 2、企业应:基于产品特性和历史数据，设定合理的物料平衡/收率可接受限度。在批生产记录中记录实际投入、产出和损耗。

若物料平衡结果超出限度，应当启动偏差调查(第八十七条)。

第八十三条  企业应当建立产品标识控制程序，采用适宜方法对产品进行标识，防止混淆、差错以及不合格中间产品流入下道工序。

解读:

· 1、本条款要求通过清晰的标识，来确保整个生产流转过程中，原材料、中间产品、成品的状态清晰，防止混淆和差错。

· 2、标识目的:防止混清和差错，确保在任何时候，任何人都能准确识别物品的身份和状态，防止误用不合格品，防止不同批次、不同型号产品间的混淆。标识对象:包括原材料、中间产品、成品、生产过程中使用的工位器具、容器等，涉及的状态标识如检验状态(待验、合格、不合格)、清洁状态(“已清洁”、“待清洁”)、效期状态等。标识方法:可以采用标签、色标、流转卡、电子系统(如条码、RFID)等多种适宜的方式。
第八十四条  产品说明书、标签应当符合相关法律、法规、规章以及标准要求并进行有效管控。

解读:

· 1、《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》

· 2、《医疗器械标签说明书管理办法》

· 3、国家标准、行业标准
第八十五条  企业应当建立产品防护程序，规定产品及其组成部分的防护要求，包括污染防护、静电防护、粉尘防护、腐蚀防护、运输防护和网络安全防护等。防护措施包括但不限于包装、标识、防护罩以及特殊的搬运和贮存要求等。

解读:
· 本条款要求企业在产品实现的全过程中，对产品及其组成部分(包括原材料、组件、中间产品和成品)提供充分的防护，以防止其质量、性能和安全性受到损害。

· 防护措施需根据产品特点系统考虑(与第五十二条 设计转换关联)，如:污染防护:防止微生物、微粒、交叉污染。

· 物理损伤防护:如防静电、防撞击、防腐蚀。

· 环境影响防护:如防尘、防潮、避光、控温。

· 运输防护:确保在运输过程中产品质量不受影响，如冷链运输。网络安全防护:针对含有软件或具备网络连接功能的生产设备、信息化系统，防止网络攻击、未授权人员更改参数影响设备功能。

· 特殊的搬运和贮存要求:应提供适宜的搬运设施、设备，明确贮存条件并进行标识，对温度、温度等环境参数加以控制、监测和记录。
第八十六条  企业应当结合产品特性和生产实际建立清场管理制度，防止生产涉及的原材料、中间产品和成品污染与混用、相关文件差错使用。生产开始前，企业应当对前次清场情况进行确认。清场记录和确认应当纳入批生产记录。

解读:

· 企业应明确:

何时清场:更换批号、更换型号、生产结束。

清场标准:到什么程度。

· 记录:归档，下一次生产开始前，确认上次清场合格。
第八十七条  企业应当结合产品生产工艺特点建立偏差处理程序，规定偏差的识别、报告、记录、评估调查、处理以及所采取的纠正预防措施等，并保留相应记录。偏差处理应当涵盖医疗器械生产、检验全过程。

解读:

· 1、本条款为新增要求，旨在建立一个正式的系统，用于处理生产、检验过程偶发的偏离既定程序或标准的事件，确保偏差进行闭环管理。(与第一百二十五条 纠正预防措施 关联)
· 2、偏离已批准的程序、规程或既定标准的任何情况，任何偏离生产工艺、物料平衡限度、质量标准、检验方法、操作规程、生产环境要求等，都属于偏差范畴。
· 3、处理流程:识别与报告、调查与评估、处理、纠正预防措施、记录。
第八十八条  企业应当建立不合格品控制程序，对生产过程中的不合格原材料、中间产品和成品等进行及时有效的标识、记录、隔离并开展评审。返工和降级使用应当符合相关法规规定以及顾客要求。

解读:

· 1、不合格品控制的根本宗旨是防止不合格品非预期用途使用。

· 2、不合格品控制的核心动作为:标识、记录、隔离、评审。
第八十九条  不合格品进行返工的，企业应当建立返工控制程序，包括作业指导书、重新检验和重新验证要求等。应当对返工带来的风险进行评估。

解读:

· 企业应建立返工控制程序，明确:

· 批准:返工前需经过评估和批准。

· 操作程序:必须有经过批准的返工作业指导书。

· 风险评估:需评估返工过程可能对产品安全有效带来的新风险。

· 重新检验和重新验证:返工后的产品需经过与正常产品同样，甚至更严格的检验。

· 追溯:返工操作需要在生产记录中记载，确保可追溯。
第九十条  企业应当建立产品追溯程序，规定产品追溯范围、程度、标识和必要的记录，包括原材料编号、批号或者序列号管理、医疗器械唯一标识等。

解读:

· 这两条共同构建了医疗器械从原材料到最终用户的全链条追溯体系。第九十条:是原则性要求。要求企业建立程序，通过内部的批号/序列号管理，实现对产品生产、检验、放行和流向的追溯。这是企业内部的追溯能力。
第九十一条  企业应当按照国家实施医疗器械唯一标识有关要求开展赋码、数据上传和维护更新，保证信息真实、准确、完整和可追溯。

解读:

· 第九十一条:是具体的、法规强制的实施要求。企业应当按照国家药监局的规定，对列入实施目录的产品开展赋码、数据上传和维护更新工作。

第九十二条  共用生产车间、生产线或者生产设备的，企业应当基于产品质量风险管理原则，建立相应管理制度，防止可能产生的原材料、中间产品或者成品混淆、交叉污染、工艺参数误用等风险。

解读:

· 1、进行可行性分析:需评估拟共线产品在特性、工艺上的相似性和差异性。
· 2、开展风险评估:系统识别共线生产可能带来的风险，例如:

· 产品交叉污染:如含药器械的药物成分污染普通器械。

· 原材料混淆:如外观相似但规格不同的组件被误用。工艺参数误用:如不同产品使用同一设备但工艺参数不同，可能未正确切换。建立管理制度:基于风险评估实施相应的控制措施，控制措施“就高不就低”(如:采用阶段性生产、制定严格的清场和清洁验证程序、使用专用工装夹具、加强人员培训和现场核对等)。
第九十三条  开展连续生产的，企业应当规定最大批次数量或者最长生产时间，并验证连续生产对环境和设备等的影响。达到最大批次数量或者最长生产时间后，应当进行相应的清洁、维护。

解读:

· 1、设定生产限度:通过研究和数据分析，规定一次性连续生产的最大批次数或最长运行时间。
· 2、进行验证:通过验证证明，达到设定限度前，整个生产过程能够持续保持稳定。重点关注设备磨损、润滑剂消耗、微生物积聚等。
· 3、强制清洁维护，达到最大批次或最长时间，应停止生产，按照规定进行彻底的清洁和设备维护后，方可进行下一轮连续生产。
第九十四条  停产后重新生产的，企业应当制定相应规程，明确对生产环境、生产设备、供应商、工艺用水、工艺用气和空调净化系统等的评估要求，必要时开展验证或者确认。

解读:

· 1、厂房设施:洁净区的洁净度、压差等是否符合要求。

· 2、生产设备:是否需调试、维护、重新校准等。

· 3、公用系统:是否需要冲洗、消毒等。

· 4、供应商:原材料供应商是否变化，原材料质量是否稳定。
第十一章  质量控制与产品放行
第九十五条  企业应当建立质量控制程序，明确产品质量管理组织机构、检验人员、检验操作规程以及取样、检验设备、产品放行以及留样等要求，确保原材料或者成品在放行前完成必要的检验，质量符合要求。
解读:

· 九十五条为总体要求，增加了取样、检验设备、产品放行以及留样等要求，强化了质量体系概念。

第九十六条  检验人员教育背景、技术能力和数量应当与产品检验检测工作相匹配，经过与所从事检验检测操作相关的实践培训并考核合格后上岗。
解读:

· 九十六条为新增要求，强调人员应能胜任岗位。
第九十七条  企业应当依据法律、法规、规章、强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求，基于风险管理原则和产品质量保证能力等，制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程等文件。检验规程应当覆盖产品技术要求载明的性能指标，不能覆盖的应当予以说明，必要时给出经确认的替代解决方案。
解读:

· 1、企业应对产品技术要求载明的所有性能指标采取控制措施，保证上市放行的每一个产品、每一项性能指标符合要求。

· 2、“不能覆盖的应当予以说明，必要时给出经确认的替代解决方案。”不能通过检验方式控制的，需要采取其他控制方式。
第九十八条  检验方法应当与产品的性能指标相适应。对检验工作所需的标准品（参考品）、菌种、培养基以及其他辅助用品，企业应当根据其控制特点制定管理文件，确保满足检验要求。
解读:

· 1、方法正确是结果准确的前提。

· 2、强调标准品管理。

第九十九条  企业应当建立检验样品管理规程，明确取样方法、取样量、标识、存放条件等要求，确保取样、分发、接收、存放、返回或者报废等过程受控。
解读:

· 1、参照标准GB/T27025《检测和校准实验室能力的通用要求》。

· 2、强调样品的准确性、代表性，如环氧乙烷残留检测，提前拆包装。

· 3、样品的追溯管理。
第一百条  企业应当按照检验规程开展检验检测活动。每批（台）产品均应当有检验记录，并满足追溯要求。检验记录应当包括进货检验、过程检验和成品检验记录、报告或者证书，内容至少包括产品或者原材料信息、检验项目、检验设备、检验结果、检验日期、检验人员、复核人员等。
解读:

· 检验记录应真实、完整、准确、可追溯。
第一百零一条  检验设备管理至少包括下列内容：
（一）
检验设备经过校准或者检定，结果经过确认；
（二）
明确检验设备搬运、储存、维护和维修等要求；
（三）
检验设备不符合要求时，应当立即停止使用，并对以往检验结果进行评价。必要时，采取相应措施并保留记录。
解读:

· 1、一百零一条，软件确认相关内容在第九章“验证与确认”中进行详细规定。

· 2、校准范围是否在检验范围。
第一百零二条  企业应当结合产品检验要求对检验环境进行规定、监测和控制，并保留记录。开展特殊专业检验的实验室，环境设施条件应当符合特定专业要求。
解读:

· 一百零二条，主要参照标准GB/T27025进行规定。

检验环境中的温湿度、光照、空气洁净度可能对检验结果产生影响。

环氧乙烷标准液制备，通风、防爆。

第一百零三条  企业应当根据产品特性制定检验结果不合格调查处理规程。任何检验不合格均应当进行调查处理，并保留记录。对检验过程偏差造成的不合格，可以进行复检。
解读:

· 一百零三条，明确不合格发生的原因(如:设计缺陷、原料批次、加工过程、检验过程)并作出规定，仅当检验操作引起的不合格才允许复检。
第一百零四条  企业应当建立产品放行工作程序，明确产品放行条件、审核和批准要求等，确认产品至少符合下列条件后，经授权的放行人员按照规定签发产品放行单：
（一）
完成所有规定的工艺流程；
（二）
批生产记录完整齐全；
（三）
质量控制记录完整齐全，结果符合规定要求，已按照规定签发记录；
（四）
产品生产过程中出现的不合格、返工、返修、降级使用、紧急放行等特殊情况已经按照规定处理完毕；
（五）
产品说明书、标签及其版本、医疗器械唯一标识赋码符合规定要求。

完成放行的产品应当附有合格证明文件，合格证明文件可以是产品检验报告、放行单、合格标识或者合格证等。

委托生产的，产品放行包括生产放行和上市放行。医疗器械注册人、备案人负责上市放行，受托生产企业负责生产放行。
解读:
· 1、引用《医疗器械生产企业质量控制与成品放行指南》对于产品放行具体要求。
· 2、将合格证明的形式列举。  

第一百零五条  企业应当根据产品和工艺特点制定留样管理规程，按照规定进行留样并保存留样观察记录。
第一百零六条  需要常规控制的进货检验、过程检验和成品检验项目一般不得进行委托检验。对于检验条件和设备要求较高，确需委托检验的项目，可以委托具有资质的机构进行检验。
委托检验的，企业应当与受托检验机构签订质量协议，明确规定双方责任和委托检验要求。委托方应当对受托检验机构的检验能力开展评价，并对委托检验结果进行确认。
解读:

· 1、签订质量协议。

· 2、开展检验能力评价。

· 3、对检验结果进行确认。
第十二章  委托生产与外协加工
第一百零七条  委托生产医疗器械的，委托方质量管理体系应当覆盖医疗器械全生命周期。受托生产企业质量管理体系应当包括与受托生产活动相关内容。双方应当建立有效沟通机制，确保质量管理体系有效衔接与运行。

解读:

· 本条款是委托生产的总纲，确立了医疗器械委托生产的基本原则;
· 覆盖:不执行生产活动，不代表不对生产活动进行要求和控制，所以体系是要全面覆盖。

· 活动委托，责任保留;

· 委托生产企业质量管理体系的匹配，结合受托产品特点完善体系。
· 沟通机制要在质量协议中明确，并转化可执行的文件要求(方式、频次、记录等)

· 满足第六章文件和数据管理的要求。
· 记录应当真实、准确、完整、及时、清晰、易于识别和检索，防止破损和丢失。
第一百零八条  委托方与受托方应当签订质量协议，明确双方在产品生产全过程中各自的权利、义务和责任。委托方不得通过协议转移依法应当由其履行的义务和责任。

解读:

· 有效利用《医疗器械委托生产质量协议参考模极》。在制订质量协议时，应根据双方实际情况协商制订具有可操作性和法规符合性的质量协议;

· 注册人不得通过协议转移义务和责任，如上市放行，不良事件监测等。
第一百零九条  委托生产前，委托方应当对受托方生产能力、质量保证能力和风险管理能力进行现场评估，确认其具备受托生产能力，并能持续符合本规范要求；委托生产期间，应当定期对受托方质量管理体系进行现场审核和评估。受托方应当接受委托方的审核和监督，并及时采取纠正预防措施落实其整改要求。

解读:

· 事前现场评估，事中定期评价，保证对受托生产企业监督的持续性;
· 事中评价应基于受托方能力与风险确定频次。

· 现场评估、现场审核和评估。
第一百一十条  委托方应当设置相应的质量管理机构，配备足够数量和能力的专职质量管理人员，以及熟悉产品、具有相应专业知识的技术人员，对委托生产活动进行有效监测和控制。受托方的管理者代表、生产管理部门负责人、质量管理部门负责人、放行审核人等关键岗位人员应当熟悉受托生产产品生产和质量管理情况。
解读(人员要求):

· 1.委托方要设置质量管理机构。

· 2.委托方应当有足够的人员:不应只有质量人员，还应有懂产品技术的人员;
· 3.“足够数量和能力”，体现在是否能够对委托生产活动进行有效监测和控制，不是"一委了之”;
· 4.受托方的关键岗位人员也应熟悉受托产品和质量管理的相关情况。
第一百一十一条  委托方应当与受托方共同策划完成生产转换活动，确保产品技术要求、原材料和生产工艺要求以及说明书和标签等有效转移到受托方。受托方应当开展试生产以及相应验证与确认活动，试生产应当包括所转移的全部生产和质量控制过程。
第一百一十二条  委托方设计变更、采购变更等应当及时通知受托方，并监督其执行变更要求；应当采取有效措施，确保及时获知受托方发生的可能影响产品质量的变更，并与受托方开展联合评估。受托方应当落实委托方的变更要求，并结合生产质量管理情况向委托方反馈变更需求。

解读(变更控制要求):

· 1.对于变更的控制，参照第十条的要求，明确变更类型、变更评审、变更批准，必要时进行验证、确认:

· 2.双方都可以提出变更需求，但产品主体责任在注册人;>3..再一次突出沟通机制的重要性，委托生产的变更涉及双方或多方，需及时通知到相关方，双方共同评估和落实，也要关注变更告知和批准的记录追溯。
第一百一十三条  委托方应当建立产品上市放行规程，明确放行标准、条件，对医疗器械生产过程记录、质量控制记录和受托方生产放行文件进行审核，符合标准和条件的，经授权的放行人员签字后方可上市。产品上市放行由委托方自行完成，不得委托其他企业进行。
受托方应当建立生产放行规程，明确生产放行标准、条件，对医疗器械生产过程记录和质量控制记录进行审核，符合标准、条件的，经授权的放行人员签字后方可出厂。

解读:

· 1、双方都应建立放行规程:

· 2.明确放行标准、条件，此条件不得低于第一百零四条放行要求(工艺、记录、

· 特殊情况、标识)中的内容；
· 3.强调注册人对产品主体责任的体现，产品上市放行必须自行完成，不得委托;
· 4.必须由经授权的放行人员签字。

· 5.受托方生产放行文件:证明受托方放行满足上述要求的证明，如放行单等。

· 6.授权也是对人员能力满足性评价的过程，需要形成记录。
第一百一十四条  受托方应当及时向委托方报告生产过程中出现的可能影响产品质量的偏差、变更、异常情况，并保留处理记录。

解读:

· 结合第八十七条的要求对偏差进行管理;
· 对于双方已有约定的异常，如可控、常规的不合格;
· 对于高风险、不预知的异常，受托方应该及时向委托方报告，委托方也应参与与受托方共同展开调查，分析根本原因、制定处置与改进措施;
第一百一十五条  产品实现过程中涉及外协加工的，企业应当建立外协加工控制程序，对外协加工过程实施控制，确保满足相关法律法规要求。
第一百一十六条  企业至少应当将外协加工方作为供应商进行管理，对外协加工方加工能力、质量保证能力、风险管理能力等进行评估。双方应当签订外协加工质量协议，明确外协加工的内容、质量标准或者技术要求、验收准则和双方责任，以及相关工艺、验证与确认、放行条件、变更和沟通机制等要求。
· 解读:>
· 1.“至少”，强调外协加工需独立管理，强调过程控制而非单纯供应商管理;
· 2.外协加工的管理同样是基于风险管理开展实施，需要根据外协加工过程和输出对产品质量的影响程度，采取不同措施。

· 3.从对外协加工方能力评估的要求出发，是与受托生产方的评估要求相一致的;

· 4.签订外协加工质量协议。
第十三章  销售与售后服务
第一百一十七条  产品销售与售后服务等活动应当符合医疗器械相关法律、法规、规章和规范要求。企业应当保留产品销售记录，并满足追溯要求。销售记录至少包括医疗器械名称、规格、型号、数量、生产批号或者产品编号（序列号）、医疗器械唯一标识、使用期限（预期使用期限）或者失效日期、销售日期、购货单位名称、地址、联系方式。
解读:

· 销售与售后服务满足法规、规章等要求;

· 销售记录，上承生产批记录，下接售后和监管，是整个追溯链条的核心;
· 14版规范“建立”记录，新版规范“保留”记录。
· 确保其真实、准确、完整、及时和可追溯。
第一百一十八条  企业应当采用经验证或者确认的运输条件和工具运输产品并做好产品防护。对有特殊要求的，应当对运输过程实施监控。

解读:

· 明确产品运输要求，评估运输风险，如运输路径、包装系统、极端恶劣条件等;
· 关联第九章，通过对运输条件和工具的验证/确认，确保包装系统在特定路线的可靠;
· 有特殊要求尤其是冷链的产品，不能仅仅依靠验证确认，还必须对发货、运输过程进行监控，如使用带GPRS功能的实时温度监控仪，设置报警阈值，建立“运输过程超标应急处理程序”应对报警应急响应，保留处理记录。
第一百一十九条  企业应当具备与所生产产品相适应的售后服务能力，建立健全售后服务制度。应当规定售后服务要求，保留售后服务记录，并满足追溯要求。
解读:

· 完善售后服务制度，明确服务内容(类型、范围)、职责等，确保服务能力和产品复杂度、风险等级相适应；

· 加强企业的售后服务能力建设，包括人员和设施，定期评估，提升服务专业性;
· 若委托分销商或第三方售后服务的，应签署协议，约定服务要求和责任，企业应提供必要的作业指导书、参考资料；

· 规范售后服务记录应满足可追溯性要求，明确记录内容、确保记录精准完整，可追溯，包括服务的人员、维修更换关键部件的批号。
第一百二十条  需要由企业安装的医疗器械，企业应当确定安装要求和安装验证接收标准，并保留安装和验收记录。

由使用单位或者其他企业进行安装、维修的，企业应当提供安装要求、标准和维修零部件、资料、密码等，并进行指导。
解读:

· 制定标准化的安装要求、操作流程及验证接收标准；
· 结合安装工作需求，企业应配置安装服务的能力:制定产品安装作业指导书和验收标准，安装人员应有资质或经培训;

· 若委托分销商或第三方安装的，应当签署合同。企业应提供指导和技术资料；
· 安装和验收记录应满足可追溯性要求。
第十四章  分析与改进
第一百二十一条  企业应当开展产品和质量管理体系监测、分析和改进活动，确保产品安全有效、质量管理体系持续有效运行。
解读:
· 分析和改进是质量管理体系中保证产品和服务实现、质量管理体系有效运行及持续改进的关键环节，企业应通过不良事件监测、数据改进、内审、管理评审的多维度，不断提高产品和服务质量。

· 明确企业开展产品和质量管理体系监测、分析和改进活动的要求和目的。与后续章节内形成“总体要求+具体规定”的架构，更有利于企业对《规范》的理解和执行。
第一百二十二条  企业应当建立产品质量投诉和顾客反馈处理程序，明确相关部门职责，及时接收、调查、评价和处理投诉与反馈意见，并保留相关记录。

解读:

· 1.将原《规范》中顾客反馈和顾客投诉相关条款进行合并。描述更准确
· 2.将顾客反馈条款从销售和售后章节调整至分析与改进章节，并和顾客投诉合并，更加符合通过从产品使用端的反馈进行分析改进要求。

· 3.新增建立产品质量投诉和顾客反馈处理程序，明确处置相关部门职责;目的是进一步规范产品质量投诉和顾客反馈行为。
第一百二十三条  企业应当建立医疗器械不良事件监测制度，对发生的不良事件及时报告，并开展调查、分析、评价，必要时采取风险控制措施。

解读:

· 1.强化对不良事件及时报告的要求。

· 2.将原条款中“开展不良事件监测和再评价工作，并保持相关记录"修订为“开展调查、分析、评价”使得操作性更强。

· 3.调查分析和评价不是最终目的，明确采取风险控制措施的要求。

· 4.程序的建立和处置 按照《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》要求。
第一百二十四条  企业应当建立数据分析程序，确定适宜的数据收集方法、控制标准、分析方法和统计技术，收集分析与产品质量、不良事件、顾客反馈和质量管理体系运行有关数据，评价产品安全性和有效性，按要求形成质量风险评价报告，并将数据分析结果作为改进输入内容。
解读:

· 1.增加确定适宜的数据收集方法、控制标准、分析方法和统计技术的要求。

· 2.按要求形成质量风险评价报告的规定。

· 3.明确将数据分析结果作为改进输入内容，

· 4.将“验证产品安全性和有效性”修订为“评价产品安全性和有效性”，据述更加准确，符合风险管理的要求核和符合国际通用做法，更加有利于产品质量提升。

· 5.落实新修订规范对体系持续改进和质量风险管理回顾的要求。

第一百二十五条  企业应当建立纠正措施程序，确定产生问题的原因，采取有效措施，防止相关问题再次发生。应当建立预防措施程序，确定潜在问题的原因，采取有效措施，防止问题发生。

采取的措施应当与问题影响程度相适应，且经验证无不良影响。措施有效性应当进行确认。

解读:

· 1.新增采取纠正预防措施的具体要求，所采取的措施应当“适宜”，应对措施的有效性进行确认。
· 2.突出风险管理要求，强调了采取的措施应当符合实际要求。
· 术语:纠正措施:为消除不合格原因，防止再次发生所采取的措施。
· 预防措施:为消除潜在不合格或者其他潜在不期望情况的原因。
第一百二十六条  企业应当建立医疗器械召回管理制度，收集医疗器械安全相关信息，对可能的缺陷产品进行调查、评估，及时召回缺陷产品，并按照规定报告有关部门。
解读:

· 1.明确企业应当建立医疗器械召回管理制度。明确召回工作规范性:

· 2.基于风险管理要求，明确企业需要收集医疗器械安全相关信息，对可能的缺陷产品进行调查、评估。

· 3.强调及时召回缺陷产品。

· 4.程序的建立和处置过程按照《医疗器械召回管理办法》执行。
第一百二十七条  企业应当建立产品信息告知程序，及时将与产品安全有关的变化信息通知相关企业、使用单位或者消费者。
解读:
· 将14版规范“产品变动、使用等补充信息"修改为“与产品安全有关的变化信息”，明确通知范围为“与产品安全有关的变化信息”更加准确全面，更加突出风险管理的理念。

第一百二十八条  企业应当建立质量管理体系内部审核程序，确定审核准则、范围、频次、参加人员、方法、记录要求、纠正预防措施有效性评定等内容。应当制定内部审核计划，按计划实施内部审核并形成审核报告，对审核发现的不合格问题应当采取纠正预防措施。
解读:进一步优化原《规范》条款内容。

· 1.新增加“应当制定内部审核计划，按计划实施内部审核并形成审核报告”的要求，强调内审工作的计划性，突出审核报告重要性，进一步规范内审行为。
· 2.将14版规范“以确保质量管理体系符合本规范的要求”修订为“对审核发现的不合格问题应当采取纠正预防措施”的规定，更加契合体系持续改进的要求。
第一百二十九条  企业应当建立管理评审程序，定期开展管理评审。管理评审内容应当包括质量风险回顾、产品质量评价以及质量管理体系变更需求、法规符合性和改进的可能性等。应当形成管理评审报告并有相应改进措施，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
解读:
· 1.明确企业应当建立管理评审程序，规范管理评审的工作，避免管理评审随意性。

· 2.增加管理评审的具体内容和要求。

· 3.增加“应当形成管理评审报告并有相应改进措施”进一步规范管理评审工作;

· 4.管理评审重点通常围绕产品有关改进措施，法规修订有关改进情况如(新规范实施)、资源配置、质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性改进措施。
第十五章  附  则
第一百三十条  本规范为医疗器械生产质量管理基本要求。不同类别医疗器械生产质量管理有特殊要求的，由国务院药品监督管理部门以本规范附录方式另行规定。企业可以根据所生产医疗器械特点，确定不适用本规范的具体条款，并说明不适用的合理性。
解读:

· 基本要求;

· 产品类别；

· 不适用条款。
第一百三十一条  本规范下列术语的含义是：
1.成品：完成全部生产工序和最终包装且附有标签的产品。

2.中间产品：完成部分生产工序，尚需进一步加工的产品。

3.不合格品：不符合要求的原材料、中间产品和成品。

4.原材料：产品生产过程中使用到的任何物料，包括原料、组成产品的外购零部件或者软件、包装材料以及生产过程中使用到的辅助材料（如助剂）等，外购的产品说明书和标签按照原材料管理。

5.贮存期：原材料在特定贮存条件下，能够保持其规定性能、质量或者安全性的时间。贮存期应当不超过原材料有效期，对于没有有效期的原材料，企业应当根据原材料特性、产品特性等确定贮存期。

6.质量管理：包括制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进实现质量目标的过程。

质量保证：为确保产品、过程、体系符合规定要求所开展的有组织、有计划活动的总和，包括但不限于培训、产品和过程的监视测量、供应商管理、不合格品控制、数据分析、纠正预防措施、内审、管理评审等。

质量控制：通过取样、检验等确保原材料或者产品质量符合要求的活动。

质量管理体系：实施质量管理的相互关联或相互作用的一组要素，包括组织结构、职责、程序、过程和资源等。

7.质量风险管理：在整个产品生命周期中采用前瞻或者回顾的方式，对质量风险进行识别、评估、控制、沟通和审核的活动。

8.医疗器械生产：进行设计、加工、制造、组装等活动，并提供医疗器械成品的行为。

9.物料平衡：产品、原材料实际产量或者实际用量及收集到的损耗之和与理论产量或者理论用量之间的比较，并考虑可允许的偏差范围。

10.外协加工：企业将部分工序委托给其他企业进行生产的情形。

11.确认：通过提供客观证据对预定用途或者应用要求是否得到满足的认定过程。

12.验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
13.关键工序：对产品质量起决定性作用的工序。

14.特殊过程：通过检验和试验难以准确评定质量的过程。

15.批：经过一个或者若干个加工过程生产的、具有预期均一质量和特性的一定数量的原材料、中间产品或者成品。为完成某些生产操作步骤，可能有必要将一批产品分成若干亚批，最终合并成为一个均一的批。在连续生产情况下，批应当与生产中具有预期均一特性的确定数量的产品相对应，批量可以是固定数量或者固定时间段内生产的产品量。

16.批号：用于识别一个特定批的具有唯一性的数字和（或者）字母的组合。

17.偏差：偏离已批准的程序、规程或者既定标准的任何情况，任何偏离生产工艺、物料平衡限度、质量标准、检验方法、操作规程、生产环境要求等，都属于偏差范畴。

18.纠正措施：为消除不合格原因，防止再次发生所采取的措施。

19.预防措施：为消除潜在不合格或者其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

20.记录：医疗器械设计开发、生产、质量控制与产品放行、销售和售后服务等活动中通过一个或者多个数据记载形成的，阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据的文件。

21.电子记录：一种数字格式的文件/记录，由文本、图表、数据、声音、图像或者其他数字信息构成。其创建、修改、维护、归档、读取、发放和使用均由信息化系统实现。

22.信息化系统：用于报告或者自动控制的集成系统，包括数据输入、电子处理和信息输出。

23.数据：在医疗器械设计开发、生产、质量控制与产品放行、销售和售后服务等活动中产生的反映活动执行情况的信息，包括：文字、数值、符号、影像、音频、图片、图谱、条码等。

24.污染：在生产、取样、包装或者储存运输过程中，原材料、内包装材料和中间产品等受到化学、微生物、微粒、异物等外来不利因素影响的过程。

25.清场：为防止医疗器械生产过程中不同品种、规格、批次间发生混淆和差错，防止原材料、文件、记录等混淆，更换生产批次或者产品时对工作场所和生产设备进行清理的一系列活动。

26.返工：将不合格产品的部分或者全部产品返回到之前工序，采用相同的生产工艺进行再次加工，使其符合合格标准的活动。
第一百三十二条  本规范自2026年11月1日起施行。2014年12月29日原国家食品药品监督管理总局发布的《医疗器械生产质量管理规范（2014年第64号）》同时废止。 
· 坚持“四个最严”，强化医疗器械全生命周期科学监管要求

· 医疗器械高质量发展和高水平安全的工作目标

· 充分落实《条例》和相关配套法律法规

· 提供医疗器械监管质效

· 提升医药产业合规水平

· 支持创新产品落地

· 支持医药产业出海

· 构建适应产业发展和安全需要的监管体系
软件功能变化





工艺的场地转移（车间、楼层、园区）





影响到工艺过程的产品设计变更（材料、结构）





不好的质量监测趋势





影响到质量或过程稳定性的工艺变更（参数，批量）








—— 2 — 
— 14 ——

